- ОБРАЗЕЦ № 6

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ________________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Доставка на дълготрайни материални активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за радио-технически контрол на морската среда;

Обособена позиция 2. Доставка на система за визуален технически контрол на морската среда и антени и модули за пренос на данни;

Обособена позиция 3. Доставка на ултразвуков анемометър;

Обособена позиция 4. Доставка на морски сензори;

Обособена позиция 5. Доставка на комплект сензори за измерване на параметрите на морската вода”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 5. Доставка на комплект сензори за измерване на параметрите на морската вода”

Предложените от нас активи по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № 1 към настоящото Техническо предложение.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от …… (……) календарни дни в съответствие с приложения към настоящото Техническо предложение график за изпълнение на предмета на поръчката – Приложение № 3.

В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим оборудването посочено в Таблица 1:

Таблица 1

| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на участника (участникът изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Обособена позиция 5. Доставка на комплект сензори за измерване на параметрите на морската вода |
| Комплект сензори за измерване на параметрите на морската вода трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности и да включва: Сензор за измерване на pH: Тип на сензора – електрод, аналогов; Да измерва от 0 до 14 pH; Работна температура от 0 до 80°С; Време за реакция по-малко от 1 минута; Вътрешно съпротивление ≤ от 250 мегаома; Дължина на свързващия кабел до 3 метра. Сензор за измерване на окислително-редукционен потенциал: Тип на сензора – комбиниран електрод, аналогов; Да измерва от 0 до ± 1999 миливолта; Референтен импеданс ≤ от 10 килоома; Дължина на свързващия кабел до 3 метра. Сензор за измерване на температура: Тип на сензора – аналогов; Да измерва от 0 до 100°С; Съпротивление при 0°С равно на 1000 ома; Дължина на свързващия кабел до 1,5 метра. Сензор за измерване на хлорид: Тип на сензора – аналогов; Да измерва от 10-1 до 5х10-5 mol/L; Работна температура от 5 до 60°С. Сензор за измерване на калций: Тип на сензора – аналогов; Да измерва от 10-1 до 10-5 mol/L; Работна температура от 5 до 60°С. Сензор за измерване на флуориди: Тип на сензора – аналогов; Да измерва от 10-1 до 10-6 mol/L; Работна температура от 5 до 60°С. Сензор за измерване на нитрати: Тип на сензора – аналогов; Да измерва от 10-1 до 10-5 mol/L; Работна температура от 5 до 60°С. Сензор за измерване на слънчевата радиация: Тип на сензора – фотоклетка, силиконов тип; Да измерва от 0 до 5000 вата на квадратен метър; Температурен коефициент ±2%; Работна температура от минус 30 до 75°С. Контролер за управление на сензорите – 4 бр. Да има възможност за поддръжка на минимум три сензора едновременно; Да предава измерените данни конвертирани в цифров вид; Да има възможност за предаване на данните по комуникационен порт по стандарт UART или RS-232 или Wi-Fi безжична връзка; Адаптер за захранване Доставка до: гр. Варна, „Васил Друмев“ №73. След доставка се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Минимум 6 (шест) месеца |  |  |

Забележка: Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка в описания вид и обхват.

Декларирам, че предлагания актив е оригинален, нов, неупотребяван и с гарантиран произход.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите по предмета на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение;

Приложение №2 – Декларация по чл.33, ал.4 ЗОП (ако е приложимо);

Приложение №3 – График за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________                                                                                              (длъжност на представляващия участника)

Приложение №1

__________________________________________________________________________

(наименование на участника)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение

| № | Описание на доставките | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на обществената поръчка)

Дата: ________г.                                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: _______________

_______________________

(име и фамилия)

______________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №3

___________________________________________________________________________

(наименование на участника)

График за изпълнение на предмета на обществената поръчка

| № | Описание Вид на стоките и услугите | Срок на изпълнение в календарни дни | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |

*сроковете могат да бъдат предствавени в календарни дни от датата на сключване на договора

Дата: ________г.                                                              ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

________________________

(име и фамилия)

_________________________________

(длъжност на представляващия участника)