- ОБРАЗЕЦ №2

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ______________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на обява за събиране на оферти с № ___________ от ________2017г., Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология”.

Предложеното от нас оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология по предмета на поръчката е подробно описано в настоящото Техническо предложение.

- Срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по‐късно от 28.04.2017г. Срокът на гаранционна поддръжка е общ за оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология и е минимум 12 (дванадесет) месеца), считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.

- Валидността на нашето предложение е до 28.04.2017г. и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология посочен в Таблица 1 и Таблица 2:

Таблица 1

| № | Описание на доставката | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| Минимални изисквания и условия на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- |
| № | Оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология | Описание/технически характеристики/изисквания** | К-во и мерна единица | Описание / технически характеристики/ изисквания | К-во и мерна единица |
| I. Оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология, включващо: |  |  |
| 1. | Система за дейонизирана вода | система за производство на дейонизирана вода със степен на чистота 2 съгласно изискванията на ISO 3696:1987 или еквивалентно за аналитично приложение производителност – минимум 5 л/час дейонизирана вода налягане на входяща питейна вода – от 1 до 5 бара, чрез вградена усилваща помпа или външна такава пригодена за работа при специфична електропроводимост на входящата питейна вода до 2000 микроСименс/см, твърдост на входящата питейна вода ≥ 13 dH (немски градуси) и съдържание на общ хлор ≤ 2,5 мг/л наличие на модул за предварителна обработка на входящата питейна вода с филтруване за отстраняване на грубите частици и за отстраняване на съдържащия се във входящата питейна вода хлор наличие на модул за обратна осмоза наличие на модул за електродейонизация наличие на ултравиолетова лампа резервоар (1 брой) с вместимост минимум 30 литра за съхранение на дейонизирана вода със степен на чистота 2 съгласно изискванията на ISO 3696:1987 или еквивалентно за аналитично приложение дистанционен диспенсър за дейонизирана вода – 1 брой дисплей за отчитане в реално време на стойностите за специфична електропроводимост и температура на входящата питейна и дейонизираната вода датчик за отчитане на нивото на дейонизирана вода в резервоара санитизиращи таблетки – 45бр. | 1 брой |  |  |
| 2. | Стъклария и други консумативи за микробиология |  |  |
|  | стъклена банка градуирана, автоклавируема с капачка на винт – обем 100мл, 250мл, 500 мл, 1000мл | по 10 броя от всеки обем |  |  |
|  | блюдо тип „ПЕТРИ” с диаметър 90мм и височина 15мм, пластмасово, стерилно | 1400 броя |  |  |
|  | йозета тип/вид „ухо”, полистерин (РS), стерилна, 10 μl (микрометра) | 20 броя |  |  |
|  | йозета тип/вид „игла”, метална | 2 броя |  |  |
|  | йозета тип/вид „ухо”, метална | 2 броя |  |  |
|  | индикаторна лента за стерилизация в автоклав, 50 м | 2 броя |  |  |
|  | автоклавируема епруветка на винт с диаметър 16мм и височина 160 мм и полипропиленова (PP) капачка на винт | 100 броя |  |  |
|  | епруветка с диаметър 16мм и височина 160мм | 100 броя |  |  |
|  | четка за почистване на епруветки с мек връх, дълга дръжка, конични | 5 броя |  |  |
|  | автоклавируем статив за епруветки с диаметър от 16 мм до 18 мм, 60 гнезда | 2 броя |  |  |
|  | автоклавируем статив за епруветки с диаметър от 18 мм до 20мм, сглобяем, 40 гнезда | 2 броя |  |  |
|  | автоматична пипета с капацитет от 100μl (микролитра) до 1000μl (микролитра) | 1 брой |  |  |
|  | връхчета за автоматична пипета, обем от 100 μl (микролитра) до 1000 μl (микролитра) | 1000 броя |  |  |
|  | автоматична пипета с капацитет: от 1000 μl (микролитра) до 5000 μl (микролитра) | 1 брой |  |  |
|  | връхчета за автоматична пипета, обем от 1000μl (микролитра) до 5000μl (микролитра) | 250 броя |  |  |
|  | спиртна лампа, йенско стъкло, обем 100мл | 2 броя |  |  |
|  | фитил за спиртна лампа | 4 броя |  |  |
|  | стъклена бъркалка за Дригалски | 2 броя |  |  |
|  | бъркалка за Дригалски от полистерин (РS), 145 мм, стерилна | 5 броя |  |  |
|  | магнитчета с политетрафлуоретилен (PTFE) покритие, гладки, 30мм х 6мм | 10 броя |  |  |
|  | права пинсета с метални извити краища, дължина 160мм | 3 броя |  |  |
|  | шпатула-лъжица от неръждаема стомана, дължина 150мм | 3 броя |  |  |
|  | автоклавируеми торби с размери (дължина х ширина) 40 см х 75см, устойчивост до 121ºС | 100 броя |  |  |
|  | кристализатор с човка, обем 200 мл | 4 броя |  |  |
|  | ерлермайерова колба, обем 50 мл, тясно гърло | 5 броя |  |  |
|  | бехерова чаша с човка, ниска форма, стъкло - обем 25мл, 50мл, 100мл | по 5 броя от всеки обем |  |  |
|  | шпатула-лъжица, порцеланова, с дължина 150мм | 2 броя |  |  |
|  | статив за автоматични пипети | 2 броя |  |  |
|  | диспенсер с променлив обем от 5мл до 50 мл за разредени разтвори на органични и неорганични киселини | 1 брой |  |  |
|  | пастьор пипета, полипропилен (PP), градуирана до 3мл, за еднократна употреба, стерилна | 500 броя |  |  |
|  | пастьор пипета, полипропилен (PP), градуирана до 1мл, за еднократна употреба, стерилни | 500 броя |  |  |
|  | парафилм с ширина на лентата минимум 100 мм | 2 броя |  |  |
|  | биологичен индикатор за контрол на автоклавирането | 15 броя ампули |  |  |
|  | приемна колба за мембранна филтрация с вместимост 1 литър | 1 брой |  |  |
| 3. | Термостатичен шкаф с микропроцесорен контрол | наличие на системи за охлаждане и нагряване циркулация на въздуха посредством вентилационна система с възможност за регулиране на скоростта на вентилатора материал на вътрешното пространство - неръждаема стомана микропроцесорен контрол за управление на времето и температурата 6 сегментен температурно времеви профил възможност за задаване, корекция и контрол на температурата чрез външен цифров дисплей възможност за запис на минимална, средна и максимална температура за всеки сегмент възможност за запаметяване на минимум 3 програми възможност за настройване на скорости на нагряване и охлаждане сигнализация при надвишаване на гранична температура, липса на захранване, повреда в температурния датчик часовник за реално време и таймер възможност за отложен старт минимум два рафта от неръждаема стомана възможност за пренос на данни посредством RS232 или USB полезен обем – минимум 110 л. и максимум 150 л. температурен обхват - от 0°С до +70°С разделителна способност - 0.1°C клас на защита 2.0 според DIN 12880 приблизителни вътрешни размери (широчина/височина/дължина) – 460мм х 540мм х450мм* приблизителни външни размери (ширичина/височина/дължина) – 660мм х 1080мм х 710мм* | 1 брой |  |  |
| 4. | Ламинарен бокс | клас на защита II съгласно стандарт EN-12469: 2000 или еквивалентен автоматична регулация и микропроцесорна система за следене на потока и следните параметрите на ламинарния бокс: оставащо време на живот на НЕРА (ХЕПА) филтрите и UV (УВ) лампата общото време на работа на уреда. наличие на звукова и/или светлинна сигнализации в следните случаи: при отворен преден прозорец запушени филтри край на цикъла на UV (УВ) лампа скорост на потока извън гранични стойност при запушване на въздухоотвода при проблем със захранване при проблем с вентилатор за работа с микро организми и патогенни субстанции наличие на двойна вентилационна система за пълна защита на оператора, продукта и околната среда възможност за изкарване на въздуха извън работното помещение електрически контролирани два броя вентилатори с автоматична компенсация на пада на налягането антибактериално покритие - базирано на сребърни катиони покритие предпазващо от микробилогично заразяване на повърхността на ламирания бокс работна повърхност да бъде от неръждаема стомана електрическо подвижно предно стъкло наличие на кран за газ с предпазен клапан, кран за вакуум и електрически контакт приблизителни външни размери (широчина х височина х дължина) - 1350х1530х 850мм* осветеност - минимум 1200 lux (лукса) | 1 брой |  |  |
| 5. | Автоклав | вертикален микропроцесорен PID (Proportional, Integral, Derivative - пропорционален, интегрален, диференциален) контрол материал - неръждаема стомана защита от прегряване и свръх налягане автоматично устройство за заключване на капака, когато в камерата има налягане възможност за ръчно освобождаване на парата и дрениране дисплей - LCD регулируема температура – от 100ºС до 139ºС максимално налягане – 2,5 бара обем – минимум 70 л и максимум 80 л таймер минимум 10 програми, от които 4 да са фабрични и 6 да бъдат свободно програмируеми приблизителни размери на камерата (диаметър/височина) – 400мм х 600мм* приблизителни външни размери (височина/ширина/дължина) – 1090мм х 620мм х 730мм* Mощност - 3200 W Перфорирана кошница от неръждаема стомана с приблизителни размери (диаметър/ширина) 380мм х 260 мм*– 2 бр. | 1 брой |  |  |
| 6. | Електронна везна | възможност за измерване с различни мерни единици възможност за прехвърляне на данни измерване с толеранс възможност за измерване на предмети окачени на кука под везната предпазител за защита от въздушни течения максимална тежест - 620 грама точност - 0.001грама | 1 брой |  |  |
| 7. | Ултразвуково устройство за диспергиране на проби | за хомогенизиране, диспергиране, дизинтегриране, емулсификация, разкъсване на клетки и екстракция и дегазиране възможност за ръчна работа или със статив ултразвукова честота 26 kHz с автоматична система за оптимизация възможност за настойване на амплитуда от 20% до 100% импулсна работа от 0% до 100% наличие на цветен тъч скрийн дисплей защита от работа на “сухо” възможност за управление по локална мрежа куфар за пренасяне статив сонда от титан с диаметър 7 мм (39 мм2), дължина 95 мм, автоклавируема, за проби от 20 мл (милилитра) до 500 мл (милилитра), амплитудно отношение: 1:2.5 сонда от титан с диаметър 14 мм (154 мм2), дължина 80 мм, автоклавируема, за проби от 50 мл (милилитра) до 1000 мл (милилитра), амплитудно отношение: 1:1.2 | 1 брой |  |  |
| 8. | Ваккуумна помпа | захранване - 220 V/50 Hz да отговаря на изискванията на Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) | 1 брой |  |  |
| 9. | Фуния за мембранна филтрация с обем 250мл. от неръждаема стомана, окомплектована с фрита, силиконов стопер и клампа | 1 брой |  |  |
| 10. | Агар с дрождев екстракт за определяне на общо микробно число във води по ISO 6222 или еквивалентно | 500 грама |  |  |
| 11. | Хромогенен агар за колиформи и ешерихия коли (Е.coli), съгласно ISO 9308-1 или еквивалентно | 500 грама |  |  |
| 12. | Реактив за доказване на индол по Ковач (Kovacs’ Indol Reagent) | 100 мл |  |  |
| 13. | Оксидазен тест | 50 броя тест ленти |  |  |
| 14. | Триптично соев бульон (CASO Broth) | 500 грама |  |  |
| 15. | Триптично соев агар (CASO Agar) | 500 грама |  |  |
| 16. | Агар на МакКонки (MacConkey Agar) | 500 грама |  |  |
| 17. | Селективен агар за ентерококи по Сланец и Бартли за мембранно филтруване | 500 грама |  |  |
| 18. | Ескулинов агар с жлъчка съгласно стандарт ISO 7899-2 или еквивалентно | 500 грама |  |  |
| 19. | Хромогенен агар за ентерококи | 500 грама |  |  |
| 20. | Морски бульон (Marine Broth) за култивиране на хетеротрофни морски бактерии | 500 грама |  |  |
| 21. | Морски агар (Marine agar) за култивиране на хетеротрофни морски бактерии | 500 грама |  |  |
| 22. | Алкална пептонна вода | 500 грама |  |  |
| 23. | Селективен агар за холерен вибрион (Vibrio cholerae) | 500 грама |  |  |
| 24. | Филтри от смесени целулозни естери | бели разграфени диаметър на порите 0.45 микрометра диаметър на филтъра 47мм | 3000 броя |  |  |
| 25. | Броителна камера за зоопланктон за баластни води | изработена от плексиглас с полирани жлебове и дъно за осигуряване на прозрачност с жлебове във вид на решетка за използване на борда на движещи се кораби приблизителни размери (ширина/дължина): 80мм х 100мм* | 1 брой |  |  |
| 26. | Броителна камера за фитопланктон Колквиц | изработена от стъкло; покривното стъкло е разграфено с ортогонална броителна решетка за лесна зониране на пробата обем: 1.0 мл | 1 брой |  |  |

Забележка: 1)*под приблизителни размери се разбира отклонение от 20мм;

2)**Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Декларирам, че предлаганото оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология е оригинално, ново и неупотребявано.

Мястото на доставка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология е ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка:

Участникът следва по настоящия образец да декларира обстоятелствата по точки т.1-т.5 и да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по т.6. В таблица 2, колона „Предложение на участника” трябва да бъде посочена техническа характеристика (спецификация) за предложеното оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология. Трябва да са попълнени точните технически характеристики (спецификации) на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология или конкретно предлаган модел на оборудването.

Към настоящото техническото предложение участника прилага техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикувано предлаганото оборудване.

Приложение №1 – Декларация по чл.102, ал.1 ЗОП (ако е приложимо)

Приложение №2 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение №3 – Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо.

ДАТА: __________2017г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

___________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия участника)